附件3

国产同类产品与进口产品对比情况表

| 序号 | 进口产品名称 | 主要内容 |  | 国产同类 产品名称 | 主要内容 |  | 主要差异性对比 （功能、技术参数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要功能 | 技术参数 |  | 主要功能 | 技术参数 |  |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 通过检测核酸达到相对定量的目的。应用方向有：基因表达、基因分型、基因变异等分析。 | - 一体式化仪器设计，热循环部分及光学检测部分不可拆分和移动，加样时不需要移动光学部分； - 卤钨灯激发光源，电脑可监控光源使用时间； - CCD摄像机成像； - 五色滤光片分光，可同时检测5种荧光染料。先进的光学多组分算法将光谱之间的干扰降到最低，尤其适合多重分析； - 仪器可检测并自动分析阳性参比荧光ROX，用于诊断反应实验异常，并可用于校正加样误差和管间差异； - 装机指标：配置装机验证试剂盒验证有效区分5000和10000拷贝的模板，置信度为99.7%； - 有效检测10个起始模板拷贝数的样品，置信度为99.7%； - 样品容量96孔：支持20-100微升的单管、8联条管、96孔板，耗材兼容开放； - 温度范围：4－99.9℃，控温精确性：±0.25℃； - 配有Primer Express探针引物设计软件，可用于定量引物和探针的设计，包括TaqMan方法和SYBR的方法； - 软件可同时分析无限定数量的比较Ct（基因表达相对定量）数据；可将图片导出为PowerPoint, jpeg格式； - 支持应用包括：绝对定量、相对定量、等位基因（SNP）分型、熔解曲线分析、阴阳性结果判定； - 应用试剂盒：有适用于常见的传染病病原体核酸检测的商品化试剂盒供选择；有超过100万种原厂基因表达分析试剂盒供选择；有超过450万种原厂SNP检测试剂盒供选择；有超过200万种原厂基因拷贝数（CNV）检测试剂盒供选择；有超过2000种原厂micorNRA检测试剂盒供选择；超过2.5万种非编码RNA检测试剂盒选择；有TaqMan蛋白表达检测试剂盒供选择； - 有可提供Assays-by-Design代客设计和合成服务。 | 实时荧光定量PCR仪 | 通过检测核酸达到相对定量的目的。应用方向有：基因表达、基因分型、基因变异等分析。 | - 仪器构造，非一体机。 - LED - 光敏传感器， - 4色荧光 - 兼容48*0.2ml - 检测波长510nm/565nm /665nm/620nm - 激发波长470nm/530nm /630nm/580nm - 升降温速率：4℃/秒 - 温控范围：4℃—99℃ - 温控精度：±0.1℃ - 温度均一 性：±0.1℃ | - 国产仪器构造非一体式是扫描式收集荧光，仪器整体的准确性及重复性都受到了很大影响，长期使用，数据不稳 - 光源部分，进口有光源衰减的质控监测，国产暂时没有。缺乏质控导致结果检测未能达到临床要求。 - 国产机使用的检测器是光敏传感器，进口的CCD具有更高像素、灵敏度。邻孔之间的交叉干扰及低。 - 国产采用4色荧光，进口采用5色荧光，多一个荧光通道。 - 进口仪器配备的多种分析软件，采用的是保真原始数据的图像，国产采用的是美化软件，当实验数据结果和操作者分析不一致时，进口的可以调看原始数据图像，国产仪器暂时未能实现。 - 进口产品荧光通道是同时收集，在荧光设置错误的情况下，结果可以重新找回，不需要重新做。国产机暂时无法满足。 |

注：填写产品的主要功能、技术参数指标以及国产同类产品与进口产品的主要差异性对比等情况。