附件3

国产同类产品与进口产品对比情况表

| 序号 | 进口产品名称 | 主要内容 |  | 国产同类 产品名称 | 主要内容 |  | 主要差异性对比 （功能、技术参数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要功能 | 技术参数 |  | 主要功能 | 技术参数 |  |
| 1 | 半导体激光透明带打孔设备 | 用于胚胎体外受精辅助孵化、细胞组织活检等 | 1、二极管红外线激光，激光波长：≥1480nm； 2、功率: ≤150mW，每击能量差异性≤±5% ，低聚焦能量及能量稳定有利于保证胚胎安全； 3、激光瞄准点可自动移动，具有多种模式的对不同位置自动连续打孔的功能；可设置 “击穿”(单孔)、“切割透明袋”(连续直线多孔)、“削薄透明袋”(连续曲线多孔)、“快速切断囊胚”(极快速度上下3孔) 4类发射模式，方便设定并任意调整激光连续打孔路径，可一次鼠标点击完成卵裂球活检PGD、辅助孵化AH或囊胚活检PGD等操作； 4、25倍专用激光物镜，可在显示器上查看整个胚胎，方便操作者找到合适位置进行打孔操作。 5、功率较低，可击打精子尾部，激活精子，而不伤害精子活性。 | 透明带红外激光打孔系统 | 用于胚胎体外受精辅助孵化、细胞组织活检等 | 1、二极管红外线激光，激光波长：≥1480nm； 2、功率: 400mW； 3、激光瞄准点可自动移动，具有多种模式的对不同位置自动连续打孔的功能；可设置 “击穿”(单孔)、“切割透明袋”(连续直线多孔)、“削薄透明袋”(连续曲线多孔)3类发射模式。 - 4、采用20倍或40倍物镜 | 1、国产产品激光功率较大，激光波峰能量较大，操作时需更谨慎；进口产品功率较小操作更安全。 2、进口产品具有激光活检快速切割模式。国产产品暂时未能实现； 3、进口产品采用25倍专用激光物镜，可在显示器上查看整个胚胎，方便操作者找到合适位置进行打孔操作；国产激光采用40倍物镜，显示器上用鼠标操作时，不能看到完整胚胎。采用0.7倍C接口，则会影响正常物镜成像拍照。 4、进口产品功率较低，可击打精子尾部，激活精子，而不伤害精子活性；国产产品暂时未能实现。 |

注：填写产品的主要功能、技术参数指标以及国产同类产品与进口产品的主要差异性对比等情况。