附件2

| 政府采购进口产品申请表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 |  |  |  |  |
| 申请单位 | 广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院） |  |  |  |
| 所属采购项目名称 | 实时荧光定量PCR仪 |  | 所属采购项目预算金额（单位：万元） | 60 |
| 进口产品名称 |  |  | 进口产品预算金额（单位：万元） |  |
| 实时荧光定量PCR仪 |  |  | 60 |  |
| 二、主要用途 |  |  |  |  |
| 用于实验室的核酸检测，对DNA或RNA进行相对定量。 |  |  |  |  |
| 三、适用情形（勾选其中1项） |  |  |  |  |
| þ 1.中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； |  |  |  |  |
| □ 2.中国境内无法获取的： |  |  |  |  |
| □ 3.为在中国境外使用而进行采购的； |  |  |  |  |
| □ 4.高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； |  |  |  |  |
| □ 5.使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的； |  |  |  |  |
| 勾选上述第1项适用情形的，需填写下列内容： |  |  |  |  |
| 国产同类产品名称 |  | 市场价格（单位：万元） |  |  |
| 实时荧光定量PCR仪 |  | 50 |  |  |
| 四、申请理由 |  |  |  |  |
| 采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述： （1）必要性说明： 本单位作为一个面向社会的、开放的生殖专科医院，QPCR已成熟用与临床各方面检测，随着人类基因组计划的实施及今后基因技术的不断发展，医学及医学生物学将发生一场革命。未来医学的发展将更多的倾向分子生物学已成为不争的现实。在转化医学与协同创新中心中，该技术平台已成为常规：快速、灵敏、准确，最直接的揭示疾病本质的诊断，大大提高单位的竞争力和更好地预防和减少医疗差错。也越来越被临床医生和病人认可。采用性能稳定、检测结果准确、可靠的仪器对于实验非常重要。 （2）不可替代性说明： 本实验室研究领域围绕着生殖的基础研究进行展开，从分子层面了解、探索疾病与基因的关系，实验课题涉及到基因的表达、分型等，需要性能稳定、结果可靠、准确的仪器平台进行实验。进口的仪器能够满足这点，与仪器匹配的软件，可以提供大量的研究工具和数据库。国产的仪器暂时未能满足。 （3）经济性和效益性说明： 本实验室月检测样品数：4000月检测人次数：4000，每次检测费用：160元。该项目给医院年效益：640万，仪器进来后，预期回本周期：3个月。 （4）国内同类产品与进口产品的主要差异性说明： 1、国产仪器构造非一体式是扫描式收集荧光，仪器整体的准确性及重复性都受到了很大影响，长期使用，数据不稳 2、光源部分，进口有光源衰减的质控监测，国产暂时没有。缺乏质控导致结果检测未能达到临床要求。 3、国产机使用的检测器是光敏传感器，进口的CCD具有更高像素、灵敏度。邻孔之间的交叉干扰及低。 4、国产采用4色荧光，进口采用5色荧光，多一个荧光通道。 5、进口仪器配备的多种分析软件，采用的是保真原始数据的图像，国产采用的是美化软件，当实验数据结果和操作者分析不一致时，进口的可以调看原始数据图像，国产仪器暂时未能实现。 6、进口产品荧光通道是同时收集，在荧光设置错误的情况下，结果可以重新找回，不需要重新做。国产机暂时无法满足。 |  |  |  |  |

注：1.进口产品或者国产同类产品涉及多个的，逐一详细填写；

2.进口产品隶属不同采购项目的，按采购项目分别填报。